## 需求清单
1、报价以包为单位，一个包为单独的一本投标资料。 2、调研现场时,如有条件可以携带样机或者专用耗材。
包号 | 使用科室 | 编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 胃肠镜室 | WH01001 | 胃肠镜 | 1 | 套 | 胃肠镜主机一套，带附送水胃肠镜各一条，放大胃镜一条
2 | 检验科 | WH02001 | 全自动精液分析仪 | 1 | 套 | 1、全自动检测系统+分析软件； 2、配套主机+显示屏 3、精子理学检测包括精子粘稠度、液化时间、外观、pH值、体积等，同时可进行精子浓度、活力和CASA参数等全流程智能化分析。
| 检验科 | WH02002 | 备管机 | 2 | 套 | 连接LIS系统，患者扫码后根据检验项目进行自动条码粘贴
3 | 皮肤科 | WH03001 | Q开关掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 1 | 套 | 用于治疗部位，从而产生光机械作用将治疗目标击碎，击碎的色素颗粒一部分被直接爆破出体外，另一部分由人体的巨噬细胞吸收代谢，从而达到祛除色素的目的，可以有效的治疗各种色素性疾病及开展皮肤美容项目。 1、主机1台 2、脚踏开关1套 3、导光臂1套等
| 阴道镜室 | WH03002 | 妇科高频电刀（LEEP） | 1 | 套 | 用于门诊治疗宫颈息肉、宫颈癌前病变等宫颈疾病及各种外阴病变
4 | 病理科 | WH04001 | 全自动免疫组化染色机 | 1 | 套 | 1、全自动：所有步骤，至免疫组化染色成片的全过程在同一台仪器自动完成，全自动处理，无需人工干预 。 2、使用标本：包括但不限于石蜡切片、细胞涂片、冰冻切片 3、开放系统。 4、上样量 ：最小≤10张玻片，最大≥30 张玻片。可连续上载、单一切片样本随时加载或取出、试剂随时添加为佳。 5、试剂加样量： 可调，以≤50μl为佳。 6、温度控制：精确控温，每张切片独立温控，满足不同的反应条件。试剂仓低温。 7、染色质量：染色质量稳定，染色结果精准可靠。染色均匀，背景清晰，节约试剂量。 8、有效避免交叉污染；冲洗洁净度可靠。保护组织不干片，不脱片。 9、废液处理： 分开收集有害废液和无害废液。 10、自检系统：自检试剂量、废液量，提供预警。 11、识别系统：高精度扫描条码、二维码，全自动识别样本及试剂 12、操作软件：界面简洁，操作简单，高效，人性化，可监控和追溯。 13、程序：多种优化程序供选择和使用，个性化，可自主调节实验条件，满足不同需求 14．模块化结构，具备可升级功能。 15、连医院LIS系统。
| 呼吸内科 | WH04002 | 床旁纤维支气管检查仪 | 1 | 套 | 便携式，镜子+≥10寸显示屏主机+台车支架。
5 | 急诊科 | WH05001 | 医用外科冲洗器、多功能冲洗池（需配套专用冲洗剂） | 2 | 套 | 犬伤专用冲洗器和冲洗液
6 | 口腔科 | WH06001 | 头影测量软件 | 1 | 套 | 辅助医生诊断，制定矫正方案，做投影测量分析用，多个站点，配套工作站。
| 口腔科 | WH06002 | 热牙胶充填器 | 1 | 套 | 1、分段式垂直加压热充填 2、连续波垂直加压技术 3、解决侧枝根管充填问题
| 口腔科 | WH06003 | 中央净水器 | 1 | 套
7 | 住院产科 | WH07001 | 黄疸监测仪 | 2 | 套 | 新生儿监测黄疸
| 住院产科 | WH07002 | 宫腔镜双极电切系统 | 1 | 套 | 一、等离子电刀主机一台： 1、含盐水下双极等离子切割、凝血功能；含普通单极切割、凝血功能； 含普通双极切割、凝血功能。 2、等离子电刀主机与宫腔电切镜完全兼容 3、等离子双极电缆线1根，≥4米 4、电切环（各种型号），每种3个 5、最好是进口品牌 二、等离子电切宫腔镜： 1、12度或30度视管 2、导光束1根，3米 3、工作把手1个 4、内管鞘1个 5、外管鞘1个
| 住院产科 | WH07003 | 产后康复治疗仪 | 2 | 套 | 1产后子宫复旧 2.术后尿储留、产后疲劳 3.催乳、乳腺阻塞 4.盆腔炎 5.人流术后子宫复旧